**牙科综合治疗椅参数要求**

1. 电源电压:220V /50Hz
2. 电机电压:DC 24V
3. 水源水压:0.2Mpa-0.4Mpa
4. 气源气压:0.5 Mpa-0.8Mpa
5. 高速气涡轮手机空载转速:≥30X104 r/min（0.22MPa）
6. 低速气马达手机空载转速:≥18X103 r/min (0.3 MPa）
7. 口腔冷光灯照度:强光≥30000lx 弱光≥8000 lx
8. 观片灯:AC 24V 功率≥30VA
9. 电动牙科椅负载能力:≥135kg
10. 椅面升降范围: 坐垫离地面最高高度≥750mm
11. 坐垫离地面最底高度≤500mm
12. 靠背后倾范围: 105°-170°
13. 头架伸缩范围: ≥120㎜