全自动内镜清洗消毒机技术参数

- 1、需适用于各个品牌、各个种类的软式内镜的高效快速清洗消毒，需有多种程序模式，可快速操作选择，所有程序模式各个步骤时间需均可调。

2、液晶显示屏与按键控制面板独立分开，界面显示需清晰、操作简易方便。

3、标准模式清洗消毒：需具有冲洗、酶洗、次洗、消毒、末洗。

4、需兼容各种符合有关卫生标准的戊二醛消毒液、邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液等消毒剂。

5、需配置非接触式感应开、关机盖及启动、暂停程序运行，避免手动接触导致二次污染。

6、清洗槽需可对密封盖内壁进行清洗消毒。

- 需排水速度快，时间短。

8、需保证更高效的洗消效果。

9、需具备流动水冲洗功能：在每一个清洗步骤完成时自动开启水冲洗功能，终末漂洗后干净、无残留。

10、机器内循环管道系统需具备抽吸吹干功能。

11、戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸消毒液残留量＜0.1％。

12、需具备内镜测漏功能和内镜泄漏超标报警功能，并自动终止程序运行。

13、需具备内镜管道畅通测试功能；当检测到内镜管道堵塞时，能报警，并自动终止程序运行。

14、需具备全程内灌流管道压力监测功能和报警功能；

15、需具备全程温度监测功能和报警功能；

16、需具备消毒液储存箱温度调节功能，可调温度范围不高于40℃，避免损伤内镜。

- 17、内镜内腔干燥效果需达到皱纸上无黑点。

- 18、机器处理过程中的气体需通过空气过滤器后作用于内镜。

19、需具备自动检测功能，当出现异常时将发出警报并提示异常原因：内镜泄漏报警；内镜管道堵塞报警等。

20、需具备自身消毒程序，可对内镜清洗、消毒、漂洗阶段所使用的水或溶液接触的全自动内镜清洗消毒机的所有腔体、管道和水槽（包括水过滤器）进行消毒。

21、自身消毒程序需带过滤器反流清排功能，保证自身消毒效果。

22、需具备消毒液取样装置，一键自动取样，可随时取样以便检测消毒液浓度。

23、需具备消毒次数记录显示功能及清洗消毒记录打印功能。

2021年11月30日