# 胰岛素泵技术参数及要求

1. 设备用途：胰岛素需持续皮下输入；
2. 保质期≥4年；
3. 需具有灯光、震动报警功能；
4. 需有历史数据储存功能；
5. 控制器显示屏 ： ≥3寸，彩屏，触摸屏，屏幕需有提示报警功能；
6. 低药量报警阈值范围： 10-50U；
7. 基础率速度： 0.025U/小时-35U/小时；
8. 需具备基础率多种预置功能，每种预置可设置≥30个输注速度；
9. 最大基础率： 0.1-35U/小时；
10. 初始基础率 ：0.025-35U/小时；
11. 临时基础率需具有记忆功能；
12. 需具有大剂量输注功能；
13. 需具有大剂量增量步长选择功能；
14. 具有最大大剂量 1-25U；
15. 具有延长双波大剂量 U、%和关闭三种设置方式；
16. 具有快速大剂量：打开、关闭两种设置；
17. 需具有快速大剂量增量步长功能；
18. 具有大剂量计算器，打开、关闭两种设置功能；
19. 具有碳水化合物转换增量步长功能；
20. 具有胰岛素敏感因子增量步长功能；
21. 具有负校正因子，打开、关闭两种设置功能；
22. 胰岛素泵用耗材，需提供资料报价。