眼底照相机技术参数及要求

- 眼底照相机主机光学系统

  - 视场角度：≥45°

  - 工作距离：≥42mm

  - 拍摄类型：需包含免散瞳彩照，散瞳彩照，眼前节照相，眼底荧光造影 。

  - 辅助定位功能：双圆点

  - 对焦方式：劈裂线聚焦、自动对焦、双模式

  - 拍照主光源系统：LED光源系统。

  - 光源亮度调节：无极调节

  - 固视灯：内置11点LED固视灯+外置固视灯，均为绿色。

  - 瞳孔模式切换：≥3档，需具有老年人、儿童等小瞳孔者专用模式

  - 最小拍摄瞳孔直径固视灯≤3.3mm

  - 额托上下调节方式：旋钮转轮

  - 仪器移动：主机光学体可实现上下，左右摆动。

  - 与患者接触部分：额托，头托以及其支架均需采用绝缘材料。

- 图像采集系统

  - 数码采集形式：外置单反相机

  - 采集像素：≥2400万像素

  - 图像传输连接方式：USB连接传输

- 软件系统

  - 配套影像系统软件：配备影像系统，并取得国家版权局登记证书。

  - 操作软件系统语言：中文操作系统

  - 人机界面：电脑主屏和主机副屏双屏幕。双屏幕均需面对操作者，并可实现眼底红外实时监控画面，拍摄预览画面以及相机参数设置画面同时显示。

- 计算机打印系统

  - 计算机：主频≥3.0GHZ，内存≥8G,硬盘≥1T，显示器≥23寸

  - 打印机：彩色喷墨打印机（4色墨仓式）

- 质保：≥3年，如一年内出现故障更换新机。

- 科室：                     签字：