耳鼻喉综合检查台技术参数及要求

1.台面需采用钢化有机玻璃台面或大理石台面。

2.机体需采用冷轧钢结构经电镀漆处理。

3.正压泵≥2.5kg/cm2。

4.负压泵≥740mmHg(max)。

5.吸引瓶容量≥2500毫升，需具有钢化玻璃密封。

6.喉镜需具有预加热功能。

7.LED射灯≥8 W，照度≥1×104。

8.吸枪≥0.07MPa，枪头需可拆卸、需可更换不同规格外径的吸枪杆。

9.喷枪直头至少2把、弯头至少1把，需防渗漏、防堵塞、喷药效果持续呈45度，压力0.1MPa～0.15MPa 可调。

10.工作条件:环境温度范围≥10℃～35℃。