新生儿黄疸治疗仪技术参数及要求

- 功能要求：

- 1.1  辐照灯箱：角度可调，高度可调；

1.2  具有计时器；

1.3  脚轮可锁；

2.   技术参数

2.1  光源：LED发光管

2.2  LED寿命≥5000小时

2.3  蓝光波长：400nm～550nm

2.4  有效表面内的最高胆红素总辐照度：4.0mW/cm²

2.5  有效表面内的总辐照度：≥3.7mW/cm²

2.6  胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm²

2.7  胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

2.8  辐照灯箱可调高度：1350mm～1650mm

2.9  辐射角度：灯箱可与水平方向成0-90度之间任意调节并锁定

2.10 计时范围：0～9999小时59分

2.11 工作噪声：≤45dB（A）[环境噪声在≤35dB(A)以下]