关节持续被动活动仪（肩肘）技术参数及要求

- 动力配置要求采用电机，需械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。

- 需电脑数码控制设计，大容量CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。

- LCD液晶显示，可显示所有参数。

- 可用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大；

- 在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。可满足医疗治疗需要。

- 肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。

- 关节角度速度变化分布合理。

- 产品运动轨迹需要符合人体运动生理曲线，防止二次损伤。

- 关节角度活动范围：0°—150°；

- 关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；

- 电源：220Vac±10%，50Hz；

- 功耗：≤60W。