|  |
| --- |
|  |

**振动排痰机技术参数及要求**

1. 参数及要求：
	1. 压力范围： 3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调
	2. 工作频率：1-20Hz 连续可调，1-5HZ内，步距1HZ
	3. 工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)
	4. 时间调节：1-99min连续可调
	5. 显示屏：≥8寸液晶触摸屏
	6. 操作模式：参数设置时，触摸屏和旋钮同步操作，具有紧急机械停止按键
	7. 工作模式：
		1. 常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用
		2. 循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式
		3. 梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式
		4. 自定义模式，可根据治疗具体差别，设置自定义治疗模式，如儿童模式、肺康复模式、老年模式等
	8. 可通过线控手柄中断振动排痰
	9. 压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能
	10. 具有咳嗽暂停功能，灵敏度3档可调
	11. 具有储存和查询患者历史治疗信息的功能
	12. 空气导管配置：双空气导管，可自动锁定
	13. 背心气囊类型：背心式或胸带式气囊，大小型号不少于8个尺码。
	14. 背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装
	15. 背心气囊内衬：可选择单人使用气囊内衬，避免交叉感染
	16. CE认证：有
2. 售后服务要求：
	1. 提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于2次
	2. 提供塑封版设备操作规程及维护保养方法，一式两份。
	3. 请详细说明易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格10年内保证供应。