医用空氧混合器技术参数及要求

- 功能要求：

  - 用于对空氧混合气体的氧浓度和流量进行调节和控制；

  - 配有湿化瓶的混合器可对气体进行湿化。

  - 除可作为开放式给氧外，它还可以与婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、氧罩、氧疗仪、呼吸机、CPAP、复苏器及无痛分娩仪设备配套使用；

  - 适用于新生儿重症监护、病房给氧。

- 性能要求：

  - 氧浓度21%-100%连续可调；

  - 氧浓度和流量分开调节、互不影响；

  - 调节精度高，气体输出持续稳定；

  - 气动气控，无需电源供电；

- 技术参数

- 3.1 氧浓度调节范围及精度：氧浓度调节范围：21%～100%；精度：±3%O₂(V/V);

3.2 流量计调节范围：0L/min～18L/min;

3.3 气源故障报警：供气气源压力差在138kPa～180 kPa时；供气气源中断时；供气气源压力在560kPa±40 kPa时；

3.4 具有内置气动声音报警装置，报警声明显；报警声压级＞57dB(A)。

3.5 零反向气流(从一个气源输入口到另一个气源输入口的反向气流)。