动态血压监测仪技术参数及要求

- 品牌产地：国产品牌

- 测量方法：振荡示波法

- 测量精度: ±3mmHg

- 测量范围：收缩压：60-260mmHg、舒张压：20-195mmHg、心率：40-200bpm

- 记录时间：可完成1-3天血压监测，记录天数可通过软件进行设置。

- 测量方案：具有睡眠、清醒及自定义特殊时间段设置功能，可任意设置时段起止时间。

- 测量间隔：具有5、10、12、15、20、30、60、90、120分钟等多种时间间隔选择。

- 监测仪具有体位记录功能，能够记录患者站立、躺位、静止、运动状态。

- 液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率，液晶屏可查看电池电量。

- 具有自动重测功能，测量失败后2分钟内自动重测保证有效测量次数。

- 具有记录血压脉搏波原始波形功能，分析软件可显示每组血压脉搏波形并支持二次编辑和修正。

- 电池：2节5号碱性电池，支持≥72小时连续记录。

- 数据通讯：具有Type-C数据线（与手机通用）和4G 远程传输两种通讯方式。

- 体积小巧，佩戴方便，单键操作，重量≤160克。

- 袖带：内带防滑纯棉内衬，内囊可换洗。

- 软件默认中文界面，支持24小时、48小时、72小时血压数据分析。

- 软件具有体位标记功能，每次测量数据包含患者测量时体位和运动状态。

- 软件具有独立的脉搏波分析模块，显示每组血压原始脉搏波及包络图，支持二次编辑和修正。

- 软件内置儿童动态血压参考标准，可根据性别、身高等信息自动调整儿童血压分析标准。

- 软件具有RPP、血压变异系数、动脉硬化指数、血压晨峰等高级分析指标。

- 软件具有错误值自动剔除、设定范围筛选显示和统计、血压对照分析等功能。

- 软件可提供总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图、脉搏波等报告页。

- 软件具有报告定制功能，可根据分析内容自动输出诊断结论，无需手工录入。

- 软件具有电子签名功能，包括操作医生、分析医生和审核医生电子签名。

- 血压原始数据可接入动态心电分析软件，生成血压心电二合一对比报告。

- 动态血压具有网络化功能，支持血压原始数据通过网络系统传输实现区域远程分析诊断。

- 配置要求

  - 动态血压记录器：5套

  - 储存卡：5张

  - 背包：5个

  - 肩带：5条

  - 腰带：5条

  - 数据传输线：1条

  - 质保年限≥1年