全自动生化分析仪技术参数及要求

- 处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥3200测试/小时（多模块）；ISE测试≥600测试/小时；

- 试剂系统：≥100个试剂位；

- 最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能；

- 最小样本量：≤2μL，0.1μL递增；

- 样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示；

- 样本针清洗：具有机内样本针超声波清洗功能，具有堵针检测、自动清洗与再尝试功能；样本针携带污染率≤0.05%

- 样本探针功能：具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能；

- 支持样本稀释重测，具有样本自动增量、减量及预稀释重测功能；

- 支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本智能选择不同稀释倍数；

- 最小反应体积：≤100ul，有效节省试剂成本；

- 光学系统：光栅后分光，≥13个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强；

- 吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测；

- 温控系统：非水浴加热，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养；

- 环境检测功能：具有水质、大气压力、测量环境中CO₂浓度监测功能，CO₂监测功能可实现修正血清CO₂检测结果，从而降低血清CO₂项目的定标频率 。