血液透析机技术参数及要求

1.  配置要求:

1.1  支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。

1.2  具有准确的超滤控制系统。

1.3  全中文操作系统。

1.4  具有警指示灯。

1.5  具有双透析液过滤器组件，透析液都经过双重过滤。

1.6  具有监测泵前动脉压、透析器入口压、静脉压、跨膜压的功能。

1.7  具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。

1.8  具体漏血检测功能。

1.9  具有气泡检测器、血液判别器、管路检测器、静脉夹和动脉夹。

1.20 具有个性化治疗曲线，包括透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线。

1.21 透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制。

1.22 具备化学消毒和热消毒，消毒脱钙可一体化完成，消毒时间≤40分钟。

1.23 支持在线的预冲、回血与定容补液。

1.24 在泵和电磁阀上配置专门的电极，进行动作监视。

1.25 需配置后备电池组件，支持血泵运转和安全监测。

1.26 需配备全自动透析系统。

1.27 需配备B液干粉筒组件。

1.28 需配备通讯组件网口，可连接信息化系统。

1.29 需配备泵前动脉壶和静脉壶液面电动调节功能。

1.30 具备透析液回路配管监视功能。

1.33 具有监测所有的零部件的使用时间的功能，在零部件磨损到期后发出更换提醒。

2.   配置要求

2.1  需配置血容计组件（BVM）。

2.2  需配置在线血压计组件（BPM）。

2.3  需配置在线清除率监测显示器（DDM）。

2.4  需配置原液集中供给接口。

2.5  需配置漏水检测器。

3.   透析液回路部分

3.1  透析液流速：300~700mL/min

3.2  透析液温度：33.0~40.0°C

3.3  脱水速度：0.00; 0.10~4.00L/h

3.4  脱水精度：±30 mL/h

3.5  漏血检测器：精度0.3mL血液/1L透析液

3.6  透析液浓度：测量范围：10~20.0mS/cm

3.7  碳酸氢盐浓度：测量范围：2.00~8.00mS/cm

3.8  跨膜压：-100~+500mmHg

4.   体外循环部分

4.1  动脉血泵：40~600mL/min

4.2  肝素泵：0.0~9.9mL/h

4.3  空气监测器：具有高度灵敏性

4.4  动脉压力≥-200~+200mmHg

4.5  静脉压力≥-50~+200mmHg

4.6  消毒方式：支持化学消毒、热消毒