全高清耳鼻喉内窥镜摄像系统

技术参数及要求

- 医用监视器技术参数

  - 采用LED背光驱动技术、高性能I/P转化，相应时间≤5ms，画面真实无拖延；

  - 视频输出清晰度：1080P，具有多种视频信号输出（DVI， BNC， VGA、GP、USB）；

  - 色彩还原度高，具有防眩光图层，白平衡自动适应。

- 医用数字高清内窥镜摄像系统

  - 有效像素≥1920(水平)×1080(垂直)；

  - 双层屏蔽保护系统，防止其他设备干扰。

  - 摄像头防水等级8级，可低温等离子、浸泡等消毒。

  - 消光速度＜0.25。

- 内窥镜手术设备远程操控软件

  - 可添加多个模式参数存储，根据不同喜好定制专属模式。

- 医用LED冷光源

  - 色温≥3000K-7000K，发光颜色纯，无杂光，通透性强，显色性好。

  - 光源寿命：LED发光，寿命：2万-4万小时，无需频繁更换灯泡

  - 兼容性：导光束接口，国际通用，可接 STORZ、 OLYMPUS、WOLF等品牌。

- 玻璃光纤束：导光率达99%，不易衰减，抗拉、耐磨，可连接各种厂家内窥镜

- 仪器推车：材质结实耐用，设计方便合理，实用

- 远程控制服务系统主机

  - 一体化工作站，内存≥4G，CPU4核3.4主频，硬盘≥500G；

  - 高清输入芯片，稳定性强，具有采集图片、录像功能，病人信息资料海量存储，可出具诊断、手术报告、远程控制服务，产品问题诊断。

  - 影像编辑软件支持国家互联网，可用于远程传输，会诊，科研，教学等。

- 耳镜

  - 与摄像主机为同一品牌

  - 采用柱状透镜技术、图像清晰、视场明亮

  - 带有方向标，蓝宝石镜头

  - 镜体外径：Ø2.7mm

  - 视向角：0°

  - 目镜罩外径：Ø32mm（标准值）

  - 光缆接头外径：Ø10mm（标准值）

  - 工作长度：≤90mm

  - 数量≥1支

- 0°鼻窦镜

  - 与摄像主机为同一品牌

  - 采用柱状透镜技术、图像清晰、视场明亮

  - 带有方向标，蓝宝石镜头

  - 镜体外径：Ø4mm

  - 视向角：0°

  - 目镜罩外径：Ø32mm（标准值）

  - 光缆接头外径：Ø10mm（标准值）

  - 工作长度：≤175mm

  - 数量≥1支

- 70°鼻窦镜

  - 与摄像主机为同一品牌

  - 采用柱状透镜技术、图像清晰、视场明亮

  - 带有方向标，蓝宝石镜头

  - 镜体外径：Ø4mm

  - 视向角：70°

  - 目镜罩外径：Ø32mm（标准值）

  - 光缆接头外径：Ø10mm（标准值）

  - 工作长度：≤175mm

  - 数量≥1支