电加热洁净蒸汽发生器技术参数及要求

- 设备性能及要求：

1.1功能要求：主要用作脉动真空灭菌器的配套汽源供应。

1.2压力自动控制功能：当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源，可保证蒸汽以基本恒定的压力输出。

1.3超压自动保护功能：当器身内压力由于意外原因超过安全阀所设置的压力上限时，安全阀可有效及时地释放。

1.4缺水自动保护功能：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。

1.5可直接观察到器身内水位的变化。

1.6手动排污功能：能及时清除容器内工作过程中产生的水垢。

1.7全自动控制电加热蒸汽发生装置：缸体需用 SUS304 不锈钢，电热管需用无缝不锈钢管。

1.8节省环保体型小，无需办理使用证。

1.9接到报修后30分钟响应，24小时内到达现场并处理完毕。

- 技术参数

2.1水源压力：0.15-0.3MPa

2.2工作电压：380V/50hz三相五线

2.3电热功率≥72KW

2.4蒸汽产量≥100Kg/H

2.5额定工作压力：0.7MPa

2.6饱和蒸汽温度：170℃

2.7安全阀的调节范围0.3～1MPa,调定起爆压力为0.73MPa

2.8压力表的量程：0～1MPa

2.9使用寿命≥8年

- 配置要求

- 3.1主机1台

- 3.2安全阀2套（检测备用）

- 3.3压力表2套（检测备用）