**内窥镜冲洗器技术参数及要求**

1. **预期用途及特点**
	1. 用于在内窥镜诊断和/或治疗/手术中保持内窥镜的观察视场区域不受到血液或异物的阻挡。该内窥镜冲洗器与带有射水功能的内窥镜配套使用，用于内腔冲洗时的送水。
2. **技术参数**
	1. 适用液体：无菌液体、蒸馏水
	2. 适用泵管内径：3.2mm、4.8mm（壁厚≥1.6mm）
	3. 最大传输压强注＜350kPa
	4. 水流量可调范围0～600 mL/min
	5. 最大输出流量：270±27mL/min（3.2mm 内径泵管）；600±

60mL/min（4.8mm 内径泵管）

* 1. 定时时间：0-20s
	2. 定时精度：±3s
	3. 重量 ≤5.2kg

**3.功能要求**

3.1 送水控制：脚踏开关控制；

3.2 脚踏开关寿命＞3万次操作

3.3 具有定时功能，启动后定时时间到达后蠕动泵自动停止；

3.4 不少于10 段的流速设置，并有设置值状态显示。