全自动化学发光分析仪技术参数及要求

- 进样单元

  - 提篮进样，不停机连续装载；

  - 设有常规样品位、急诊样品位

  - 具备急诊轨道，支持急诊样本连续上样；

  - 样品架支持两种进样方式：

顺序样品模式和样品条码模式。样品架条码和磁感应自动识别常规、急诊、校准、质控和复查5种架子。

2. 试剂位

2.1 大于35个试剂位，具有磁珠试剂混匀功能，独立高效制冷系统，温度稳定；

2.2 硅胶膜自封口，无需手动刺膜，减少手工操作步骤，有效降低试剂与外界的接触，保证了试剂的稳定；测试过程中，仪器无需停机，可以进行试剂在线更换或装载；

2.3 设备显示试剂开瓶时间，使用时间。

3. 微量样品/试剂分注机构

3.1 自动分注针：先进的气泡和堵针检测，彻底杜绝空吸现象的发生，实现最低1μL，样本加样量10μL～200μL，试剂吸样20-200μL；

3.2 自动液面探测：分注针自动探测液面高度，保证针尖与液面的最小有效接触，既减少针表面携带污染，又适应多种不同规格的样本管或试剂瓶；

3.3 随量跟踪技术：分注针工作时，根据所分注样本或试剂体积的多少，自动与液面同步运动，实现微量样本的准确分注；

3.4 立体防撞技术：分注针具有垂直和横向防撞保护功能，运行更安全可靠；

3.5 分注针自动感知样本和试剂余量，不足即报警；试剂混匀方式：非接触式漩涡混匀，免维护。

4. 稳定的反应杯恒温装置

4.1 孵育反应杯位可达162个孵育位；

4.2 孵育温度控制在37℃；

4.3 反应液混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀

5. 光学分析技术

5.1 检测波长：380～500nm，涵盖了全部免疫试剂反应要求。

6. 液路、清洗系统

6.1 清洗液：具备清洗液余量报警功能；

6.2 废液系统：高、低浓度废液两级分流，具有浓废液液面报警功能；

6.3 除气泡系统：具备除气泡，实时地将仪器液路中溶解的微小空气气泡分

离出来；

6.4 增强清洗效果，使反应杯温度更恒定。

7. 功能

7.1 测试速度大于400项/小时；

7.2 支持LIS双相传输；

7.3 项目覆盖范围：包括胃部肿瘤胃前期病变检测项目、骨代谢、生长发育、性腺激素、肝纤维化等组合项目；

7.4 显示试剂信息管理、血清指数、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、数据多参数查询、质控间隔测试、前带检查、参考范围分组、报警信息分级、底物耗尽界限设置、重测功能、项目测试顺序设置、打印顺序设置、故障日志查询、试剂余量扫描等。

8. 要求

8.1 整机质保：不少于两年

8.2 提供安装培训和维修保养培训并考核