胸阻抗法血流动力学检测系统技术参数及要求

1 技术规格

1.1 采用胸电生物阻抗法原理，处理心脏侧颈部+胸部两个部位。

1.2 可检测血流动力学参数

1.3 须提供整体化无创血流动力学检测系统主机，系统须具备高质量的稳定性与兼容性，要求非插件式或非外接工作站式。

1.4 数据信号波形采样率须≥1500khz；采集电流须处于μA级别，须具有采集信号数字强抗干扰“数字式微信号增伏还原”MIRDSAP技术。

1.5主机便携或主机机身重量≤40斤，TFT液晶触摸显示屏≥15寸

1.6 内置电池（非外接UPS），并能在无供电情况下实现数据储存、数据打印等基本功能，无供电状态下可供电≥3小时。

1.7 设备能移动至床旁检测。

1.8 须能24小时实时监测、也能快速检测。

2 软件要求

2.1 须具备数字化检测系统，管理分析系统，及无创血压测量功能

2.2 显示功能具有中英文操作界面

2.3 自动存储数据和波形存储，具有自动、手动血压测量

2.4 软件可升级

2.5 血流动力学检测报告：需标有日期、时间，使用A4纸打印

2.6须具备人机交互可编程辅助操作系统。

2.7系统须带有分析软件，具备数字化检测系统+血流动力数据可编程管理分析系统，具备多种医院和科室分析模版。

2.8 含有心脏康复对比分析功能，评估心康治疗效果。

3  血流动力学检测参数

心输出量(CO)测定范围应在 ：1.5L/min-20L/min

心脏指数（CI）测定范围应在：1.4L/min/m2～8.5L/min/m2

心搏量（SV）测定范围应在：10ml/beat～500ml/beat

心搏指数（SI）测定范围应在：15ml/beat/m2～140ml/beat/m2

心率（HR）测定范围应在：40次/分～220次/分

身体质量指数（BSA/BMI）

收缩压（SBP）测定范围应在：40mmHg～240mmHg（5.3kPa～32kPa）

舒张压（DBP）测定范围应在：20mmHg～180mmHg（2.67kPa～24kPa）

平均压（MAP）测定范围应在：26mmHg～200mmHg（3.47kPa～26.67kPa）

心阻抗微分图 (DZ/dt)

心阻抗图 (dz)

阻抗心电图（TIR）

每搏变异率（SVV）测定范围应在：0%～30%

胸液传导性(TFC) 测定范围应在：0.010/Ω～0.080/Ω

左心室每搏作功指数（LSWI）测定范围应在：20g•m/beat/m²～150g•m/beat/m²

射血前期（PEP）测定范围应在：50ms～200ms

左室射血时间（LVET）测定范围应在：220ms～350ms

速度指数（VI）测定范围应在：0.020/s～0.080/s

加速度指数（ACI）测定范围应在：0.50/s^2～1.70/s^2

每搏外周阻力指数（SSVRI）测定范围应在：70dyne•s/cm^5/beat/m2～300dyne•s/cm^5/beat/m2

系统阻力（SVR）测定范围应在：430dyne•s/cm^5～2700dyne•s/cm^5

治疗趋势分析图（MAP@SI）

血管容积测定范围应在：-500% ～+500%

心率变异性分析（RMSSD）

4  整机质保年限≥3年