双通微量注射泵技术参数

1. 适用人群：成人、小儿、新生儿

2. 注射器：符合国家标准的5ml 、10ml 、20ml 、30ml 、50 ml/60ml—性次使用注射器

3. 注射精度≤±2%,

4. 注射速度范围：0.01-2000ml/h,且最小速度和步进均为0 .0 1ml/h

5. 快推速度范围：0.01-2000ml/h,且最小速度和步进均为0. 01ml/h

6.KVO  速度范围：0.1～5.0ml/h

7. 可自动统计累计量

8.注射模式：恒速模式、总量时间模式、药物体重模式、Bolus模式、微量模式、新生儿模式；.

9.显示屏：双屏≥3英寸彩色显示屏

10.具有历史记录功能

11. 进液防护等级：≥IP34;

12.整机使用期限≥10年

13.电池：电池使用时间≥7小时（5ml/h运行）；

14.整机质保年限≥3年