内窥镜膨腔泵技术参数

1. 适用于医疗机构内宫腔镜检查和手术中形成可视空间及腔内冲洗。

2. 性能指标

2.1 压强

2.1.1 压强调节范围为50mmHg～410mmHg。

2.1.2 压强限设置允差为±5%。

2.1.3 过压减压功能：加压器具有过压减压功能，当加压器实际压强大于设置压强10mmHg时，加压器自动反转泄压。

2.1.4 过压报警功能：加压器具有过压报警功能，当加压器检测到的压强大于设置压强20mmHg(允差为±2.5mmHg)；当压强大于150mmHg时；蜂鸣器报警功能启动；蜂鸣器的声压级报警声应不低于45dB(A)。

2.2 流量

2.2.1 流量调节范围为0.1L/min～1L/min。

2.2.2 流量准确性误差：流量设置≥0.1L/min时，流量设置的允差为±10%。

2.3 若主机上压力传感器异常，则不能正常工作，显示屏显示“压力传感器异常”。

2.4 管路的各个连接处能承受15N的静态轴向拉力15s不脱开、不断裂。

3.  质保年限≥3年