婴儿培养箱技术参数及要求

1. 功能要求

1.1 具备箱温、肤温双种温度控制模式

1.2 自带湿度显示与湿度调控功能

1.3 设定温度、箱内温度、皮肤温度、湿度支持分屏显示

1.4 配备独立超温保护系统

1.5 支持37℃以上温度设定

1.6 婴儿床倾斜角度可无级调节

1.7 内置设备自检功能，搭载多类故障报警提示

1.8 采用双层恒温罩，配备自动风帘装置

1.9 前面板设有温度校正功能

1.10 具备肤温传感器脱落报警功能

2. 基本配置

2.1 主机：含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架、托盘

2.2 标配传感器盒、皮肤温度传感器、机柜

2.3 搭载LED光源黄疸治疗装置

3. 主要技术参数

3.1 工作电源：AC220V/50Hz

3.2 输入功率：≤1000VA

3.3 控温模式：箱温、肤温双控

3.4 箱温控制区间：25℃-37℃

3.5 肤温控制区间：34℃-37℃

3.6 温显范围：5℃～65℃

3.7 升温时长：≤30min

3.8 箱内实测温与平均温差：≤0.5℃

3.9 平均箱温与设定控温差值：≤±1.0℃

3.10 水平床垫温度均匀性：≤0.8℃

3.11 倾斜床垫温度均匀性：≤1.0℃

3.12 肤温传感器精度：±0.2℃以内

3.13 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

3.14 舱内运行噪声：≤45dB(A)

3.15 湿度显示范围：0%RH—99%RH

3.16 湿度控制范围：0%RH—90%RH

3.17 湿度显示精度：±5%RH以内

3.18 胆红素辐照度均匀性：＞0.4

3.19 光源计时范围：0-9999小时59分

3.20 故障报警类型：断电、风扇故障、传感器故障、温度偏差、超温、传感器盒错位、水箱错位、缺水、系统故障等

4. 售后要求

4.1 质保年限≥3年